版本：    2024-01

D Z F 系列

真 空 干 燥 箱

使

用

说

明

书

上海幕斯实验设备有限公司

Shanghai Morse Experimental Equipment Co., Ltd

生产基地：上海奉贤区庄行工业园区

感谢您购买我司仪器，在您启用真空干燥箱前，请详细阅读使用说明书，相信它会让您的真空干燥箱发挥最大的功用。阅读完本说明书后，请将其妥善保管，以便随时阅读。

一．适用范围

供科研单位、专业院校、工矿企业等单位的实验室、以及生产现场，在真空状态下对物品进行干燥和热处理等。  在真空状态下对物品进行加温干燥具有以下几个优点；

⑴可降低干燥温度。

⑵避免一些物品加温要氧化。

⑶避免加温空气要杀死生物细胞。

⑷无尘埃破坏。

二、主要技术参数

| 型号 参数 | 6020/6021 | 6050/6051 | 6090 | 6210 | 6250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 W*D*H | 300×300×275 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×640×600 | 700×600×600 |
| 配搁板数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 温度波动 | ±1℃ |  |  |  |  |
| 电源电压 | 220 V、50Hz |  |  | 380 V、50Hz |  |
| 加热功率 | #### 500W | #### 1400W | #### 2400W | #### 4000W | #### 5000W |
| 装机功率 | #### 700W | #### 1450W | #### 2600W | #### 5000W | #### 5100W |
| 真空度 | #### ＜133Pa |  |  |  |  |
| 附 注 |  |  |  |  |  |

三、产品结构特点

1．箱体采用优质冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，涂层坚硬牢固，具有极强的防锈能力。

2．工作室为优质不锈钢板，圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。

3．箱体与工作室之间，充填超细玻璃棉隔热材料，具有良好的保温功能，有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响。

4．箱门为双层钢化玻璃结构，能清晰观察箱内加热的物品，又有良好的隔热效果。能有效避免灼伤操作人员。

5．工作室与玻璃门之间装有耐热橡胶密封圈，以保证箱内达到较高的真空度。

6．加热器安装在工作室的外表面尽最大可能提高箱内温度的均匀性，并且便于室内清洁。

7．温度控制采用微电脑智能数字技术制造，具有工业PID自整定和四位双LED窗指示功能，控温精度高、抗干扰能力极强，并且操作也非常方便（详情见控制器详细说明）。

四、产品安装调试

1、运输中注意不要在玻璃上用力，也不要碰撞箱体。

2、本设备落地后，应放置平稳如地面不平应予以修正。

3、请不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器。

4、本设备应远离电磁干扰源，并将设备的接地线有效接地。

5、本设备在正常运行时，箱内物品摆放应不要碰到内壁。

6、电源线不要紧靠后面，也不要让仪器或其他物品压在电源线上，以免损伤电源线

7、真空箱与泵之间最好跨接过滤器,防止潮气进入真空泵。

五、产品使用说明

- 打开箱门，将待处理物件放入箱内搁板上，关上并旋紧箱门。 并关闭放气阀，打开抽气真空阀，接通真空泵抽气，使箱内达到真空度＜133Pa，（真空表指示值＜-0.1MＰa）关闭抽气真空阀门并关闭真空泵电源。

2、 接通电源，将电源插头插入电源插座，将面板上的电源开关置于“开”的位置，此时仪表出现数字显示，表示设备进入工作状态。

3、 通过操作温度控制器，设定您所须要的箱内温度。

4、 仪器开始工作，箱内温度逐渐达到设定值，经过所需的干燥处理时间后，处理工作完成。

5、 关闭电源，待箱内温度接近环境温度后，打开放气阀，解除箱内真空。打开箱门，取出物件。

【！】请注意：开门取物时注意箱内温度，以免烫伤。特别注意如处理的是易燃物品，必须待温度冷却到低于燃点后，才能放入空气，否则会引起燃烧。真空箱密封圈属于易损件，不在保修范围。

特别提示

⑴ 产品出厂前都经过严格的测试，一般不要进行修正，如使用时的环境恶劣，环境温度超出适宜范围，会引起温度显示值与箱内实际温度误差，如超出技术指标范围的，可以修正，具体步骤参照温度控制器操作说明按所需进行修正。

⑵ 仪器在正常工作状态下，如打开箱门时间过长，关上箱门后暂时箱内温度有些变动，这是正常现象。

⑶ 测试注意：箱内测试所用温度计要用1.0精度的水银温度计，并将水银端放在箱内几何中心位置。

六 、 控制器详细说明

面板布置说明

SET

▲

▲

AT

/

R S

/

/

▲

T0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

TIME区

SV区

PV区

按键定义

1．【SET】设定键：在主界面窗口下，点击此键进入到温度、时间、风机档位目标值设定状态，长按此键3秒进入到内部参数设定状态。

2．【    】移位/自整定键：在设定状态下点击此键可使设定值移位闪烁修改。

在主界面窗口下，长按此键6秒可进入到温度自整定选择状态。

3．【▼】减小键：在设定状态下点击或长按此键可使设定值递减。

4．【    】增加/锁屏键：在设定状态下点击或长按此键可使设定值递加。

若选择锁屏功能，在主界面窗口下，点击此键可进行锁屏或解锁。

5．【R/S】运行/停止键：长按此键1秒进入到运行或停止状态。

/

▲

▲

AT

/

五．操作和功能

1．仪表上电显示及工作状态

上电显示：PV区显示仪表信息，SV区显示版本号约4秒后进入到正常显示状态。

工作状态：参见七．参数表-3中的Pon参数。

2．温度、时间、风机档位的设定

在主界面窗口下，点击【设定】键，PV区显示温度提示符，SV区显示温度设定值，可通过【移位】、【增加】、【减小】键修改到所需的设定值；再点击【设定】键，可修改时间设定值；再点击【设定】键，可修改风机档位；再点击【设定】键，退出此设定状态，设定值自动保存。详见下表。

说明： 1）ndt：参见 七. 参数表-1；  2）SPL / SPH / FF / Fn：参见 七. 参数表-3

| 指示符 | 参数名称 | 说明 | （范围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| SP | 温度设定 |  | (SPL～SPH) |
| St | 时间设定 | 当ndt＝0时无此参数设定。 | (0～9999) 0 |
| SF | 风机档位设定 | 当FF＝0时无此参数设定。 | (0/1～Fn) 0 |

3．运行和停止

在主界面窗口下，长按【R / S】键1秒可启动或停止运行，运行时RUN图标点亮，停止时STOP图标点亮。当有温度溢出、绝对值报警、开门图标点亮时禁止启动运行。

4．定时功能

当设定时间为“0”时，表示连续运行。

当设定时间不为“0”时，定时开始前，若计时方向为倒计时，TIME区显示定时时间，若为正计时，TIME区显示“0”，定时开始时，时间单位图标闪烁，计时到，运行结束，TIME区显示End，蜂鸣器嘀嘀声鸣叫EST秒（参见七．参数表-1）停止鸣叫。

5．预约功能（参见 七．参数表-6）

在停止状态下，预约时间设定完成后将进入到预约倒计时状态，在此状态下，时钟和时间单位图标同时闪烁，TIME区显示预约剩余时间，预约时间到，仪表自动进入到运行状态。

6．门控功能（参见 七．参数表-3中的dF参数）

推荐使用物理门开关，开关门后温度恢复时间更短，温度超调更小。

1）选择物理门开关

在停止状态下，当门打开时，开门图标点亮，禁止启动运行，

在运行状态下，当门打开时，开门图标点亮，停止加热和风机输出，若开门时间超时，开门图标闪烁，蜂鸣器嘀嘀声鸣叫，关门后仪表自动启动加热和风机输出。

2）选择模拟门开关

无开门图标显示，无风机启停控制。在运行状态下，当仪表判断开关门时仅是启动或停止加热输出。

特别说明：为避免误判，对于正常控温也可能降温很快的设备，请勿选择此功能。

7．温度测量值溢出报警

若PV区显示“----”，表示温度溢出，可能是温度传感器故障或温度超过测量范围或仪表本身故障，请仔细检查温度传感器及其接线。

当温度溢出时，在停止状态下，禁止启动运行，故障排除后可自动恢复到正常状态；在运行状态下，仪表自动断开加热输出，停止计时，蜂鸣器连续鸣叫，报警图标常亮，溢出报警一旦发生便不可自动恢复。

8．上偏差超温、下偏差欠温、绝对值报警（参见 七．参数表-1）

1）在运行过程中，发生上偏差超温报警时，蜂鸣器连续鸣叫，报警图标常亮，断开加热输出；发生下偏差欠温报警时，蜂鸣器连续鸣叫，报警图标闪烁。在停止状态下、启动运行时、设定值改变时、自整定过程中，上偏差超温和下偏差欠温报警功能无效。

2）当有绝对值报警时，PV区显示“A--A”，蜂鸣器连续鸣叫，报警图标常亮，断开加热输出。在任何状态下，绝对值报警功能都有效。

9．锁屏功能

提供三种锁屏方式，参见 七．参数表-1。

密码解锁操作方式：在锁屏状态下，点击【增加】键，PV区显示输入密码提示符PA，SV区显示密码值，输入正确的密码后，再点击【设定】键解锁。

10．当蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。

六．温度PID自整定

温度PID自整定过程中温度会有较大过冲，用户在进行自整定前请充分考虑此因素。

在主界面窗口且停止状态且无温度溢出且无绝对值报警时，长按【移位】键6秒后可进入到自整定选择状态，PV区显示自整定提示符At，SV区显示“0”，可点击【增加】或【减小】键选择显示“1”，再点击【设定】键，仪表自动启动运行并进入到自整定状态，AT图标闪烁，自整定完成后，AT图标停止闪烁，仪表会得到一组更优的PID参数并自动保存。在自整定过程中，长按【R / S】键1秒可停止运行并中止自整定。在自整定过程中【设定】键无效。

特别注意：

1）自整定开启后，须满足“温度测量值≤温度设定值－10℃”后仪表才会启动加热并真正进入到自整定流程。

2）若选择物理门开关功能，需在关门状态下才能启动自整定；在自整定过程中若门打开，仪表会自动中止自整定。

3）若选择风机调速，设备出厂前请务必在风速最低档位（包含0档）进行自整定！

七．温度内部参数的参看与设定

主界面窗口下，长按【设定】键3秒，PV区显示密码提示符Lc，SV区显示密码值，修改到所需的密码值，再点击【设定】键，若密码值不正确，仪表自动返回到主界面显示状态，若密码值正确，则进入到内部参数设定状态，再点击【设定】键可以依次修改各个参数。在此过程中，长按【设定】键3秒，可以退出此状态，参数值自动保存。详见下表。

说明： 1) 参数表中，温度设定值简称SP，温度测量值简称PV。

2) 参数表中，若为PT100型仪表，M=400.0℃，若为K型仪表，M=600.0℃。

参数表 -1

| 指示符 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | 当Lc＝3时可查看并修改参数值。 | 0 |
| ALH | 上偏差 超温报警 | 当PV＞SP＋ALH时，有上偏差超温报警。 | (0～100)℃ 20.0 |
| ALL | 下偏差 欠温报警 | 当PV＜SP－ALL时，有下偏差欠温报警。 说明：当ALL＝0或ndA（参数表-3）＝0时此功能无效。 | (0～100)℃ 0.0 |
| AbA | 绝对值 报警 | 当PV＞AbA时，有绝对值报警。 | (0～620)℃ 620 |
| dAt | 开门 延时报警 | 在运行状态下，当开门时间超过dAt时有开门报警提示。 说明：当dAt＝0或dF（参数表-3）≠2时此功能无效。 | (0～600)秒 120 |
| Pb | 测量温度偏差修正 | 用来修正温度测量时产生的误差。 Pb = 实际温度值－PV | (-50～50)℃ 0.0 |
| PL | 测量温度斜率修正 | 通常用来修正高温测量时产生的误差。 PL = 1000 * （实际温度值－PV）÷ PV 说明：当En（参数表-4）＝1时此功能无效。 | (-999～999) 0 |
| ndt | 定时方式 | 0：无定时； 1：恒温定时； 2：运行定时 | (0～2) 1 |
| tdn | 计时方向 | 0：正计时； 1：倒计时 | (0～1) 0 |
| Hn | 计时单位 | 0：分钟； 1：小时 | (0～1) 0 |
| SPd | 恒温偏差 | 当SP－SPd≤PV≤SP＋SPd时， 进入到恒温状态。 | (0.1～50)℃ 0.5 |
| ESt | 运行结束 提示时间 | 当运行结束后，蜂鸣器提示时间。 注：当ESt=9999时，表示永久提示。 | (0～9999)秒 60 |
| LF | 锁屏功能 | 0：无锁屏功能； 1：有锁屏功能，无须解锁密码， 2：有锁屏功能，须解锁密码。 | (0～2) 0 |
| Ldt | 锁屏延时 | 在主界面显示状态下，若延时Ldt时间无任何键按下，控制器自动锁屏。 说明：当Ldt＝600时，此功能无效。 | (10～600)秒 30 |
| PAd | 解锁密码 | 须输入此密码解锁。 | (2～9999) 2 |
| Add | 通讯地址 | 本机RS485通讯地址。 | (1～32) 1 |

参数表 -2

| 指示符 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | 当Lc＝6时可查看并修改参数值。 | 0 |
| CS | 控温 速度档位 | CS值越大接近目标值的速度越快，温度过冲可能越大。 | (1～5) 3 |
| dP | 分界点 | 高低温PID控制分界点。 当SP≤dP时为低温控制，反之为高温控制。 | (0～M)℃ M |
| t | 控制周期 | 加热控制周期。 | (1～30)秒 5 |
| P1 | 比例带1 | 低温控制时的时间比例作用调节。 说明：P1=0时为位式控制。 | (0～300)℃ 20.0 |
| I1 | 积分时间1 | 低温控制时的积分作用调节。 | (1～2000)秒 300 |
| d1 | 微分时间1 | 低温控制时的微分作用调节。 | (0～1000)秒 120 |
| nP1 | 功率输出1 | 低温控制时的加热输出的最大功率百分比。 | (0～100)% 100 |
| P2 | 比例带2 | 高温控制时的时间比例作用调节。 说明：P2=0时为位式控制。 | (0～300)℃ 20.0 |
| I2 | 积分时间2 | 高温控制时的积分作用调节。 | (1～2000)秒 300 |
| d2 | 微分时间2 | 高温控制时的微分作用调节。 | (0～1000)秒 120 |
| nP2 | 功率输出2 | 高温控制时的加热输出的最大功率百分比。 | (0～100)% 100 |

参数表 -3

| 指示符 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | 当Lc＝9时可查看并修改参数值。 | 0 |
| Pon | 上电运行模式 | 0：上电始终处于停止状态； 1：上电直接进入到运行状态； 2：上电保持上一次仪表断电时的状态。 | (0～2) 0 |
| dot | 温度显示 小数点 | 0：温度测量值和设定值无小数点显示； 1：温度测量值和设定值有1位小数点显示。 | (0～1) 1 |
| dF | 门控功能 | 0：无； 1：模拟门开关； 2：物理门开关 说明：功能参见 五. 6 | (0～2) 0 |
| SPL | 最小温度 设定值 | 温度设定值的最小值。 | (-50～20)℃ 0.0 |
| SPH | 最大温度 设定值 | 温度设定值的最大值。 | (20～M)℃ 300.0 |
| FF | 风机功能 | ① | (0～2) 0 |
| Fn | 风机档位 |  | (0～10) 10 |
| FSL | 风机 最小转速 | 若FF＞0，当风机运行在1档时，其对应的风机本身最高转速百分比。 | (1～99)% 50 |
| FSH | 风机 最大转速 | 若FF＞0，当风机运行最高档时，其对应的风机本身最高转速百分比。 | (2～100)% 100 |
| Cob | 控制对象 | 0：常规设备； 1：特殊设备 ② | (0～1) 0 |
| db | 不灵敏区 | 温度测量值显示的不灵敏区。 | (0～1)℃ 0.1 |
| HoP | 加热方式 | 0：常规； 1：采用Y1继电器控制加热。 ③ | (0～1) 0 |
| oP1 | Y1 输出功能 | 0：作超温保护用，当在停止状态、温度溢出、绝对值报警、PV＞SP＋ALH时开关断开； 1：有温度报警时开关闭合； 2：在运行状态下开关闭合； ④ 3：当定时运行结束后开关闭合； 4：当进入到恒温状态后开关闭合； 说明：当HoP＝1时此功能无效。 | (0～4) 0 |
| oP2 | Y2 输出功能 | 0：有温度报警时其NO（常开点）闭合； 1：在运行状态下NO闭合； 2：当定时运行结束后NO闭合； ④ 3：当进入恒温状态后NO闭合； 4：定时运行结束后或温度报警时NO闭合。 5：定时运行结束或进入恒温状态后NO闭合。 | (0～5) 0 |
| ndA | 温度 报警方式 | 0：只有温度上偏差超温报警； 1：同时有温度上偏差超温和下偏差欠温报警。 | (0～1) 0 |

① 当FF＝0时，风机以固定档位Fn运行，无SF风机档位设定（参见 五. 2）。Fn＝0时电机不转，Fn＝10时对应电机本身最高转速，参数FSL和FSH无效。

当FF＝1时，风机分Fn档调速，SF的最小值为0。SF＝0时电机不转，SF＝1时对应最小转速FSL，SF＝Fn时对应最大转速FSH。

当FF＝2时，风机分Fn档调速，SF的最小值为1。其它功能同FF＝1。

② 客户通常无需修改此参数，也不要擅自修改，详情可咨询我司。

③ 当HoP的值由0变为1时，加热控制周期t（参数表-2）自动变更为20秒并保存；

当HoP的值由1变为0时，加热控制周期t自动变更为5秒并保存。

特别注意：此功能仅适用于PFD-D3x01（驱动固态SSR加热）型仪表，其它型号的仪表请务必不要改变其出厂值（只能为0），否则将导致无法进行温度控制！

④ 仅型号为PFD-D30x1（驱动固态SSR加热）型仪表才有此功能。

有报警定义：温度溢出报警、绝对值报警、上偏差超温报警、下偏差欠温报警、开门超时报警中有任意一个或多个报警。

参数表 -4

| 指示符 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | Lc＝12时可查看并修改参数值。 | 0 |
| En | 修正使能 | 0：禁用多段修正功能； 1：使能 说明：当En=1时，PL（参数表-1）功能无效。 | (0～1) 0 |
| U1 | 修正点1 | 当PV≤U1时，采用E1进行温度斜率修正。 | (1.0～M)℃ M |
| E1 | 修正值1 | E1 = 实际温度值－PV | ( ⑤ ) 0.0 |
| U2 | 修正点2 | 当PV≤U2时，采用E2进行温度斜率修正。 | (U1～M)℃ M |
| E2 | 修正值2 | E2 =实际温度值－PV | ( ⑤ ) 0.0 |
| U3 | 修正点3 | 当PV≤U3时，采用E3进行温度斜率修正。 | (U2～M)℃ M |
| E3 | 修正值3 | E3 =实际温度值－PV | ( ⑤ ) 0.0 |

⑤ 温度单位为摄氏度时：-180.0～180.0； 当温度单位为华氏度时：-180.0～324.0

七、注意事项

1、可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。

2、如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况，请立即关闭电源，用户切勿盲目修理，应通知本公司修理部，由专业人员查看修理。

3、箱壁内胆和设备表面要经常擦拭，以保持清洁，增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。

4、设备长期不用，应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期（一般一季度）按使用条件运行2-3天，以驱除电器部分的潮气，避免损坏有关器件。

5、真空泵在一段时间工作下来，因物料含相应的水分或其他对真空油腐蚀的成分，这样会影响抽气效率同时也会影响真空泵的使用寿命。正确的使用方法是应根据自身物料的含水情况及物料的组成成分及时通过观察真空泵油位玻璃镜来判断油是否需要更换。判断方法是：打开设备前罩板，观察真空泵油位颜色是否发黄或发黑表面还会有很多水雾，当油位显示发黄时，说明还能再工作一段时间，如果已经发黑了就应该立即更换了。由于不合理的使用造成的损坏由使用人员自己承担。

八、故障处理

| 现 象 | 原 理 | 处 理 |
| --- | --- | --- |
| 1.无电源 | 1.插座无电源 | 1.换插座 |
|  | 2.插头未插好或断线 | 2.插好插头或接好线 |
|  | 3.熔断器开路 | 3.换熔断器 |
|  | 4.电源开关未合上 | 4.合上电源开关 |
| 2.箱内温度不升高 | 1.设定温度低 | 1.调整设定温度 |
|  | 2.电加热器坏 | 2.换电加热器 |
|  | 3.控温仪坏 | 3.换控温仪 |
|  | 4.温度传感器连接线松动 | 4.拧紧传感器连接线螺母 |
| 3.设定温度与箱内温度误差大 | 1. 温度传感器坏 | 1.换温度传感器 |
|  | 2. 控温仪设定有偏差 | 2调整控温仪设定偏差值 |
| 4.温度失控 | 1. 温度传感器固定脱落 | 1.固定温度传感器 |
|  | 2.控温仪坏，可控硅坏 | 2. 换控温仪、可控硅 |
| 5.真空泵油返回工作室 | 1.解除箱内压力时抽气阀门没关闭，真空油返吸到工作室内了 | 1.接触箱内负压时应先将与真空泵连接的抽气阀门关闭后再放气 |
| 6.真空泵发热、异响、抽气效率低 | 1.真空油发黑腐蚀了 2.真空泵密封圈老化了，或接头没连接好 3.高温时不可启动真空泵抽气 4.启动电容不良 | 1.立即更换真空油 2.先查看连接头是否连接好，再检查是否更换真空密封圈 3.停止高温时抽气作业 4.查看启动电容是否完好 |
| 7.实验结束后已经放气可是门开不了 | 1.箱内压力与外界压力没有完全平衡 2.长期处于高温与高真空状态，密封圈与门贴合过紧 | 1.稍等片刻待箱内压力与外界压力完全平衡了 2.用手指压一下密封圈根部，使其与门板脱离门将自然打开 |

- 随机文件与附件

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件 | 3份 | 使用说明书、合格证、保修卡各一份 |
| 2 | 熔断器芯 | 2支 | Φ6×30随机安装 |
| 3 | 载物隔板 | 2块 | 随机 |

- 电器线路图：

注意事项

1．接线时为降低对仪表的干扰，请务必将强电线路（如电源线和负荷线等）和弱电线路（如传感器信号线、驱动固态SSR线等）分离。

2．RS485通讯线请采用屏蔽双绞线。

3．L、N仅表示控制器电源，实际接线无需区分火线和零线。

4．“    ”符：表示带电输出，应直接连接负载。

“    ”符：表示开关量输出，应串联所需电源连接负载。

！

N

L

-

+

TC

B-

A+

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

门开关

公共脚

加热

风机

N

L

B-

A+

-

+

TC

门开关

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

-

+

加热SSR（DC12V/30mA）

风机

Y1

Y2

NO

NC